项目内容
技术参数及要求
1.用于全院放射诊疗机房（加速器、DSA、CT、DR 等）机房墙体、防护门、观察窗、候诊区、周边环境X‑γ 辐射剂量率日常巡检自查；同时作为放射突发事件应急监测设备使用，满足医疗机构辐射安全自查与应急处置需要。
2.资质文件要求：出厂附带产品合格证、仪器支持年度计量检定，保证量值可溯源至国家计量基准。供货方代办本台仪器首次强制检定，随货附带法定计量机构出具的本台仪器强制检定合格证书，不可使用厂家出厂校准证书替代法定强制检定证书。
3.符合国家放射防护监测、环境辐射监测相关标准，适用于医疗机构放射场所日常自查及辐射应急监测工作。
4.技术参数：
· 探测射线类型：可探测 X 射线、γ 射线，适配医用放射诊断、放疗辐射场。
· 探测器类型：NaI (Tl)+GM双探头复合探测器，适合本底及放射场所巡检。
· 能量响应范围：20keV～3.0MeV，覆盖医院全部医用 X、γ 射线能量区间。
· 剂量率测量量程：0.01μSv/h～100mSv/h。
· 相对固有误差：≤±15% 。
· 显示功能：液晶实时数字显示，可显示剂量率。
· 报警功能：具备声光超标报警，报警阈值可自定义设置。
· 累积剂量：具备累积剂量记录功能。
· 数据功能：支持巡检数据储存，可随时查看，断电不丢失。
· 工作条件：便携式手持设计，整机续航12小时以上。
5.验收要求：产品合格证、本台仪器法定强制检定证书齐全方可完成验收；检定全部相关费用包含在合同总价内。设备未取得有效检定证书不得投入使用；供方需提供现场操作培训，保障使用人员掌握设备操作方法。
6.付款方式：货到验收合格后支付全额货款。
7.供货期：签订合同后7日内供货。
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